## PET-CT MINIMA
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Nuovo sistema ibrido PET/CT per Medicina Nucleare dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia
ALLEGATO "A" - Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste *PENA ESCLUSIONE*
Ragione sociale della ditta partecipante:
Marca e modello del sistema offerto:
| Caratteristiche generali del sistema | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-01 | Il sistema offerto dalla ditta partecipante deve essere "top di gamma", nel modello e nella configurazione di più recente introduzione sul mercato. | SÌ □
A-02 | Il sistema offerto deve essere predisposto per la diagnostica oncologica, neurologica, cardiologica e per il trattamento radioterapico. | SÌ □
A-03 | Il sistema offerto deve essere dotato di sistema interfonico per la comunicazione bidirezionale con il paziente. | SÌ □
A-04 | La garanzia offerta sull'intera fornitura deve essere di tipo "Full-Risk" e valida per un periodo di almeno 24 mesi. | SÌ □
A-05 | Deve essere previsto dal fornitore un sistema di comunicazione telematico che consenta al servizio di assistenza tecnica la "diagnosi remota" di eventuali guasti dei sistemi di acquisizione/elaborazione dei dati PET/CT (es: collegamento di incaricato tecnico via VPN al sistema installato, collegamento automatico del sistema site-to-site a risorsa web, eccetera). | SÌ □
| Sottosistema gantry e lettino porta-paziente | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-06 | Diametro del gantry: ≥ 70 cm. | SÌ □
A-07 | Presenza di sistema di centratura luminoso (laser) all’interno del gantry. | SÌ □
A-08 | Range di scansione assiale combinata PET/CT: ≥ 190 cm. | SÌ □
A-09 | Il lettino porta-paziente deve essere motorizzato e realizzato in fibra di carbonio o in altro materiale a basso assorbimento. | SÌ □
A-10 | Il movimento del lettino deve essere comandato sia dalla console che da comandi posizionati su entrambi i lati del gantry per scansioni pre - programmate | SÌ □
A-11 | Carico massimo supportato dal lettino porta-paziente: ≥ 190 kg. | SÌ □
A-12 | La fornitura deve comprendere una dotazione completa di accessori per il corretto e sicuro posizionamento del paziente su lettino: poggia testa, poggia braccia, fasce di contenimento per esami cerebrali e tipo total body, e TC. | SÌ □
A-13 | Devono essere presenti sistemi di sicurezza per prevenire incidenti e collisioni. | SÌ □
A-14 | Acquisizioni PET in gating respiratorio in 4D | SÌ □
| Sottosistema PET | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-15 | Anelli di rivelazione costituiti da cristalli scintillatori di ultima generazione | SÌ □
A-16 | Il sistema PET deve essere dotato di fotomoltiplicatori allo stato solido in silicio (SiPM). | SÌ □
A-17 | Modalità di acquisizione con tempo di volo (TOF) con elevata risoluzione temporale | SÌ □
A-18 | FOV assiale il più elevato possibile e comunque almeno di 20 cm | SÌ □
A-19 | Dotazione di protocolli di acquisizione e elaborazione per effettuare la misura della risoluzione spaziale, la frazione di scatter, la risposta in frequenza di conteggio e noise equivalent count rate (NECR) e qualità delle immagini secondo le norme NEMA NU-2 | SÌ □
A-20 | Sensibilità di sistema: ≥ 5.6 cps/kBq (conforme NEMA NU 2-2018). | SÌ □
A-21 | Set completo di sorgenti sigillate e relativi supporti, fantocci e relativi supporti per l’esecuzione dei controlli di qualità e calibrazioni giornalieri/periodici e software di elaborazione previsti dal fabbricante | SÌ □
A-22 | Set completo di fantocci ed accessori necessari (nel rispetto degli standard NEMA di riferimento applicabili), dei supporti specifici per il sistema offerto e di tutto quanto necessario per l’esecuzione delle prove di accettazione, costanza e stato ad esempio, controllo dell’allineamento e co-registrazione delle componenti PET e CT, risoluzione spaziale, sensibilità, scatter fraction, risposta nei confronti della frequenza di conteggio e NECR, qualità delle immagini, etc.). | SÌ □
A-23 | Risoluzione spaziale transassiale (FWHM @1 cm) (conforme NEMA NU 2-2018) < 6 mm con ricostruzione FBP. | SÌ □
A-24 | Risoluzione spaziale transassiale (FWHM @1 cm) (conforme NEMA NU 2-2018) < 5 mm con ricostruzione iterativa. | SÌ □
| Sottosistema CT | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-25 | Numero di file di detettori fisicamente presente ≥ 64 | SÌ □
A-26 | Potenza utile adeguata alle performance richieste: ≥ 70 kW. | SÌ □
A-27 | Ampio range di tensione di utilizzo clinico (descrivere) | SÌ □
A-28 | Valore massimo di corrente in uso clinico: ≥ 400 mA. | SÌ □
A-29 | Dimensioni macchia focale fine: ≤ (0,7 mm x 0,7 mm) (conforme IEC 60336). | SÌ □
A-30 | Minimo tempo di rotazione su un angolo di 360°: ≤ 0,5 s. | SÌ □
A-31 | FOV transassiale per ogni singola slice della CT diagnostica: ≥ 50 cm. | SÌ □
A-32 | FOV transassiale per correzione della attenuazione ≥ 70 cm | SÌ □
A-33 | Matrice di ricostruzione pari a 512 x 512, o di dimensioni superiori. | SÌ □
A-34 | Deve essere possibile procedere con acquisizioni solo ed esclusivamente CT ("stand-alone"). | SÌ □
A-35 | Deve essere possibile procedere con acquisizioni CT (anche stand alone) in modalità Scout view, assiale, spirale e con presenza di mezzo di contrasto radiologico. | SÌ □
A-36 | Presenza di sistemi di controllo automatico dell’esposizione, quale la modulazione della corrente del tubo, durante la scansione per la riduzione della dose assorbita dal paziente a parità di qualità dell’immagine in acquisizione | SÌ □
| Workstation di acquisizione/elaborazione/ricostruzione delle immagini ("console di comando") | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-37 | La fornitura deve comprendere n° 1 workstation, di ultima generazione tecnologica, dedicata alle operazioni di acquisizione, di ricostruzione e di elaborazione del sistema integrato PET/CT ("console di comando"). | SÌ □
A-38 | La workstation deve essere dotata di n° 2 monitor (widescreen, a schermo piatto e ad alta risoluzione) di dimensioni non inferiori a 19" (diagonale del display). Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale | SÌ □
A-39 | La workstation deve essere pienamente compatibile con lo standard di comunicazione e di gestione delle immagini DICOM, comprendendo naturalmente l'utilizzo di tutti i servizi previsti dal medesimo (Storage (Send/Receive), Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Modality Worklist, MPPS, Viewer on CD/DVD, Structured Report). | SÌ □
A-40 | La workstation deve essere interoperabile con i sistemi RIS/PACS di questa Azienda (RIS: Elco mod. Fenix; PACS: Philips/Carestream mod. VuePACS PACS) | SÌ □
A-41 | La workstation deve essere dotata di HW e SW per acquisizione e per l'elaborazione di immagini cardiologiche gated PET e CT. | SÌ □
A-42 | La workstation deve contenere protocolli per acquisizioni PET in modalità statica, gated (respiratorio e cardiaco), whole body e dinamica. | SÌ □
A-43 | La workstation deve consentire il frazionamento di acquisizioni List Mode in frame di durata variabile. | SÌ □
A-44 | La workstation deve contenere protocolli per acquisizioni PET/CT: presenza di adeguati tipi di scansioni preprogrammate e possibilità di definire e modificare i parametri di acquisizione e di salvare i protocolli personalizzati | SÌ □
A-45 | La workstation deve contenere protocolli combinati ed algoritmi dedicati per l'acquisizione delle immagini CT con iniettore per MDC (funzione di "bolus tracking"). | SÌ □
A-46 | La workstation deve consentire acquisizioni “Whole Body” completamente automatiche, tramite selezione di una singola procedura atta a consentire scansioni flow o multi-bed con la massima efficienza senza interventi da parte dell'operatore. | SÌ □
A-47 | Deve essere permessa la variazione delle velocità o dei tempi e dei parametri di ricostruzione dell’acquisizione PET per diversi distretti anatomici, al fine di ottimizzare la qualità complessiva in funzione del quesito diagnostico e/o della tipologia del paziente. | SÌ □
A-48 | La workstation deve consentire l’esecuzione di esami diagnostici con la CT stand-alone, con e senza MdC. | SÌ □
A-49 | Presenza del dose check secondo gli standard NEMA XR 25-2010 e successivi aggiornamenti. | SÌ □
A-50 | Deve essere possibile visualizzare a monitor le indicazioni relative alla dose al paziente (CTDI, DLP) in fase di predisposizione della scansione CT, correlate al protocollo selezionato. | SÌ □
A-51 | Durante l'acquisizione PET, deve essere possible visualizzare a monitor il rateo di conteggio (coincidenze vere e casuali). | SÌ □
A-52 | Durante l'acquisizione PET, deve essere possible visualizzare a monitor i conteggi acquisiti in tempo reale. | SÌ □
A-53 | Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi X, Y e Z in scansione assiale ed elicoidale. | SÌ □
A-54 | Possibilità di visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e relativa scansione automatica in relazione alle Hounsfield Unit (HU). | SÌ □
A-55 | La workstation deve contenere software ed algoritmi per l’acquisizione, l’analisi e l'elaborazione di tutti i controlli di qualità giornalieri e periodici richiesti dal fabbricante per il corretto funzionamento del sistema. | SÌ □
A-56 | La workstation deve contenere software ed algoritmi per l’acquisizione di tutte le prove previste dal fabbricante per il collaudo e inoltre per le seguenti prove di qualità NEMA NU 2–2018: Sensitivity - Spatial Resolution - Scatter fraction, count losses and randoms measurements - Accuracy: corrections for count losses and randoms - Image quality, accuracy of attenuation and scatter corrections. | SÌ □
A-57 | Le capacità di calcolo della workstation devono essere tali da consentire la simultaneità delle funzioni di acquisizione, di ricostruzione, di elaborazione, di analisi, di archiviazione e di trasferimento delle immagini; in particolare, deve essere possibile procedere con la ricostruzione delle immagini CT durante l’acquisizione simultanea delle immagini PET. | SÌ □
A-58 | Il software con algoritmo di ricostruzione delle immagini PET deve includere i seguenti tipi di correzione (eventualmente selezionabili dall'utente): - correzione per l'attenuazione; - correzione dello scatter e coincidenze random; - correzione pile-up impulsi; - correzione per il decadimento; - correzione per il tempo morto. Deve essere fornita adeguata documentazione/descrzione dei metodi di correzione implementati e delle modalità operative | SÌ □
A-59 | Il software di ricostruzione delle immagini PET deve comprendere algoritmi: - Filtered Back Projection; - Full 3D; - iterativi; - Time of Flight (TOF); - di correzione per la PSF (Point Spread Function). | SÌ □
A-60 | Devono essere forniti protocolli di ricostruzione delle immagini PET che prevedano ricostruzioni pre-programmate con possibilità di definire, modificare e salvare parametri di ricostruzione | SÌ □
A-61 | Contenere software per la ricostruzione delle immagini CT per la correzione dell'attenuazione, con FOV assiale maggiorato, onde evitare problemi di troncamento nei dati PET. | SÌ □
A-62 | Algoritmo di ricostruzione delle immagini CT iterativo di ultima generazione, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale. | SÌ □
A-63 | Generazione per ciascun paziente a fine esame del report dell'indice di dose cumulata (RSDR: Radiation Structured Dose Report), archiviabile su PACS. | SÌ □
A-64 | Devono essere presenti algoritmi dedicati alla correzione di artefatti CT da presenza di mezzo di contrasto o di protesi metalliche. | SÌ □
A-65 | La workstation deve includere software con algoritmi per il reslicing volumetrico. | SÌ □
A-66 | Presenza delle funzioni di visualizzazione, archiviazione e networking delle immagini PET e CT e di fusione PET/CT. | SÌ □
A-67 | Deve essere possibile archiviare sia le immagini ricostruite che i dati grezzi (raw data), anche su supporto di memorizzazione esterno. | SÌ □
| Workstation di post-elaborazione e di gestione avanzata delle immagini, con NAS (Network Attached Storage) dedicata per storage locale dei dati | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-68 | La fornitura deve comprendere n.3 workstation, di ultima generazione tecnologica, dedicata alle operazioni di post-elaborazione e di gestione avanzata delle immagini. | SÌ □
A-69 | La workstation di post-elaborazione offerta deve essere dotata di n° 2 monitor (widescreen, a schermo piatto e ad alta risoluzione) di dimensioni non inferiori a 19" (diagonale del display). | SÌ □
A-70 | Ogni workstation di post-elaborazione offerta deve essere pienamente compatibile con lo standard di comunicazione e di gestione delle immagini DICOM, comprendendo naturalmente l'utilizzo di tutti i servizi previsti dal medesimo (Storage (Send/Receive), Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Viewer on CD/DVD). | SÌ □
A-71 | La workstation di post-elaborazione offerta deve essere dotata di quanto necessario (es: licenze d'uso) per poter comunicare con i sistemi PACS al fine di recuperare le immagini da analizzare (servizio Query/Retrieve - PACS in uso presso questa Azienda: Philips/Carestream mod. VuePACS PACS). | SÌ □
A-72 | La workstation di post-elaborazione offerta deve essere dotata di software per l’elaborazione, per la refertazione e per la valutazione qualitativa e quantitativa di tutte le immagini PET, CT e la loro fusione in campo oncologico, neurologico e cardiologico. | SÌ □
A-73 | Deve essere presente un software per la generazione di ROI/VOI, anche in formato DICOM RT, su studi statici e dinamici, di forma regolare e irregolare create in modo manuale e automatico con soglia predefinita/adattativa su studi PET e CT. | SÌ □
A-74 | Devono essere presenti tool software automatici per il calcolo dei valori di SUVmax, SUVmean e SUVpeak, MTV e TLG sia in modalità planare (ROI) che volumetrica (VOI), secondo diverse normalizzazioni (body weight, lean mass, ecc.) | SÌ □
A-75 | Deve essere presente un software per la generazione di curve tempo-attività da sequenze dinamiche. | SÌ □
A-76 | Devono essere consentite operazioni di elaborazione delle immagini, come la filtrazione spaziale e temporale, la traslazione, la rotazione e lo zoom In/Out. | SÌ □
A-77 | Deve essere presente un software di ricostruzione per il rendering volumetrico, sia CT che PET. | SÌ □
A-78 | Deve essere garantita la facile esportabilità dei dati delle curve, dei dati delle ROI e delle VOI in formato standard (es. .txt, .csv) | SÌ □
A-79 | Deve essere presente una funzione software di "screen capture" o "snapshot" di immagini statiche e in cine-mode. | SÌ □
A-80 | Relativamente alla componente TC, devono essere presenti software per ricostruire 3D, ricostruzioni oblique, MIP | SÌ □
A-81 | Deve essere compreso in fornitura un sistema NAS da scrivania con capacità di almeno 100 terabyte, per storage locale di grandi quantità di dati. | SÌ □
A-82 | Dovrà essere possibile esportare/importare VOI in formato DICOM RT | SÌ □
A-83 | Il sistema NAS da scrivania deve essere dotato di scheda di rete Ethernet per collegamento alla rete aziendale. | SÌ □
| Pacchetti software e applicativi | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-84 | Software completo per la valutazione qualitativa e semi-quantitativa delle immagini PET/CT | SÌ □
A-85 | Deve essere presente in fornitura un pacchetto software per l'elaborazione avanzata e multimodale delle immagini (fusione, volume rendering anche di immagini CT o RM esterne). | SÌ □
A-86 | Relativamente alla componente CT, devono essere presenti software per ricostruzione 3D, per ricostruzioni oblique e MIP. | SÌ □
A-87 | Algoritmi dedicati alla correzione di artefatti da presenza di mezzo di contrasto o di protesi metalliche | SÌ □
A-88 | Software clinico completo per l'analisi e il follow up di pazienti oncologici; deve, in particolare, consentire l'immediata visualizzazione comparata delle diverse indagini eseguite nel tempo. | SÌ □
A-89 | Generazione per ciascun paziente a fine esame TC del report dell’indice di dose cumulata (RSDR: Radiation Structured Dose Report) archiviabile su PACS | SÌ □
A-90 | Calcolo automatico del Metabolic Tumor Volume (MTV) e della Total Lesion Glycolysis (TLG)
A-91 | Possibilità di segmentazione della regione di interesse in modalità manuale e semiautomatica (thresholding)
A-92 | Software per la fusione quantitativa di studi con calcolo del SUV e delle relative curve attività-tempo [SUVmax, SUVmean, SUVmin e SUVpeak, in modalità sia planare (ROI) sia volumetrica (VOI), secondo diverse normalizzazioni - body weight, lean, glucose, etc.]. | SÌ □
| Controlli di qualità - Fantocci - Dose | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-93 | L’offerta deve comprendere la fornitura dei fantocci (ivi compreso un set completo di sorgenti sigillate o altro sistema previsto per la effettuazione dei controlli qualità) e dei relativi supporti necessari per l'esecuzione dei controlli di qualità/calibrazione giornalieri/settimanali ritenuti necessari dal produttore per le tarature e per il corretto funzionamento del sistema, nonché i software di elaborazione previsti dal fabbricante per il sottosistema CT, per il sottosistema PET e per il controllo dell’allineamento della registrazione delle due componenti. | SÌ □
A-94 | Dotazione di tutti i fantocci e accessori e software di elaborazione necessari per il controllo dell’allineamento e della registrazione delle componenti PET e TC | SÌ □
A-95 | Fantoccio NEMA IEC Body phantom per controllo di qualità immagine PET e relativo software per l'elaborazione. | SÌ □
A-96 | Il fornitore deve garantire, per tutto il periodo di assistenza e manutenzione offerto, la sostituzione delle sorgenti sigillate, comprensiva del ritiro delle sorgenti esauste. In caso di fornitura di sistema alternativo il fornitore deve prevedere la fornitura di quanto necessario per il corretto funzionamento dello stesso. | SÌ □
| Formazione degli utilizzatori (personale TSRM, medico, fisico sanitario) | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-97 | Il fornitore deve provvedere alla formazione in loco degli utilizzatori coinvolti nell'utilizzo del nuovo sistema PET/CT. | SÌ □
A-98 | Il fornitore deve garantire disponibilità a procedere con gli addestramenti in loco per almeno 7 giornate lavorative (da programmare con gli utilizzatori, in fase di collaudo). | SÌ □
A-99 | Ogni giornata di formazione deve prevedere un impegno di almeno 6 ore da parte dello specialista di prodotto incaricato dal fornitore. | SÌ □
A-100 | Il fornitore deve trasmettere il programma di formazione, elencando gli argomenti che verranno illustrati durante gli addestramenti. | SÌ □
A-101 | Devono essere previsti addestramenti specifici per le diverse figure professionali sanitarie coinvolte (TSRM/medici/fisici). | SÌ □
A-102 | Durante il periodo di garanzia (di almeno 24 mesi), devono essere previste almeno 8 ulteriori giornate di addestramento specifico per le diverse figure professionali sanitarie coinvolte. | SÌ □
| Servizio di assistenza tecnica (S.A.T.) Full-Risk nel periodo di garanzia (di almeno 24 mesi) | SÌ | Rif. in scheda tecnica (n° pagina)
A-103 | Il S.A.T. deve provvedere all'esecuzione della manutenzione preventiva con le modalità e la frequenza prescritte dal fabbricante edei prodotti offerti, comprensiva di sostituzione delle eventuali parti di ricambio e kit necessari, su tutta la fornitura installata (PET/CT, Workstation, periferiche PC, ecc.) ai fini del mantenimento del corretto stato funzionale del sistema PET/CT | SÌ □
A-104 | Il S.A.T. deve avere capacità, tramite collegamento da remoto via Internet, di verificare lo status del sistema PET/CT ("diagnosi remota") e di poter agire sullo stesso per ripristino o per miglioramento/aggiornamento delle sue funzionalità (ad esempio: verifica in caso di incorsi malfunzionamenti, configurazioni di sistema, aggiornamenti software, eccetera). | SÌ □
A-105 | Le manutenzioni correttive in ambito Full-Risk dovranno essere espletate dal S.A.T. in numero illimitato, ovvero ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, con interventi da remoto oppure in loco sul sistema installato e senza alcun onere da parte di questa Azienda. | SÌ □
A-106 | Tempo massimo richiesto al S.A.T. per la presa in carico della chiamata di assistenza tecnica: 8 ore solari dalla comunicazione inoltrata da questa Azienda (escluso sabato e festivi). | SÌ □
A-107 | Tempo massimo richiesto al S.A.T. per la risoluzione del guasto a fronte della presa in carico di chiamata di assistenza tecnica: 24 ore solari dalla comunicazione inoltrata da questa Azienda (escluso sabato e festivi). | SÌ □
A-108 | La sostituzione di tutti i ricambi necessari, nulla espluso, in caso di incorso guasto (comprese la sotituzione del tubo radiogeno e della sorgente) deve essere svolta dal S.A.T. in ambito Full-Risk senza alcun onere da parte di questa Azienda. | SÌ □
A-109 | Il S.A.T. dovrà provvedere, senza alcun oner per l’Azienda, a tutti gli aggiornamenti, modifiche e migliorie HW e SW previste dal costruttore, relativamente a quanto fornito (nuove release degli applicativi, aggiornamenti HW obbligatori), previa valutazione positiva da parte dell’Azienda. Saranno a carico del fornitore anche tutti gli adeguamenti necessari relativi ad eventuali modifiche normative e/o prescrizioni degli enti di accreditamento e le eventuali modifiche HW necessarie a supportare le nuove versioni SW. | SÌ □
A-110 | Il S.A.T. dovrà garantire il servizio di assistenza e manutenzione sia per i difetti di costruzione che per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. | SÌ □
A-111 | A fine di ogni intervento manutentivo (preventivo o correttivo) devono essere svolte dal S.A.T. verifiche di funzionalità ed elettriche del sistema. | SÌ □