## PET-CT PREMIANTE
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Nuovo sistema ibrido PET/CT per Medicina Nucleare dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia
ALLEGATO "B" - Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione
Ragione sociale della ditta partecipante:
Marca e modello del sistema offerto:
RIF. REQUISITO PREMIANTE | DESCRIZIONE REQUISITO PREMIANTE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE TOTALE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL REQUISITO |  |  | COLONNA DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE
| Sottosistema gantry e lettino porta-paziente | 5 | T | D | Q | Inserire un parametro unico e la rispettiva unità di misura ove richiesta ovvero inserire il riferimento dei documenti tecnici (scheda tecnica, offerta tecnica, ecc) dove è riscontrabile e descritto il requisito
B-01 | Diametro utile del Gantry (cm) ≥ 70 cm |  |  |  | 2
B-02 | Portata del lettino (Kg) ≥ 190 Kg |  |  |  | 3
| Sottosistema PET | 20 | T | D | Q | Inserire un parametro unico e la rispettiva unità di misura ove richiesta ovvero inserire il riferimento dei documenti tecnici (scheda tecnica, offerta tecnica, ecc) dove è riscontrabile e descritto il requisito
B-03 | Dimensione del singolo cristallo – lunghezza x larghezza (mm2), la minore possibile |  |  |  | 1
B-04 | Isotropia del cristallo lungo la direzione xy |  | 1
B-05 | Risoluzione temporale (ps) |  |  |  | 2
B-06 | Sensibilità del sistema secondo NEMA NU 2-2018 o successivo (≥ 5,6 cps/kBq). |  |  |  | 3
B-07 | Risoluzione radiale FWHM 1 cm (mm) |  |  |  | 1
B-08 | Risoluzione radiale FWHM 10 cm (mm) |  |  |  | 1
B-09 | Risoluzione tangenziale FWHM raggio 1 cm (mm) |  |  |  | 1
B-10 | Risoluzione tangenziale FWHM raggio 10 cm (mm) |  |  |  | 1
B-11 | Risoluzione assiale FWHM raggio 1 cm (mm) |  |  |  | 1
B-12 | Risoluzione assiale FWHM raggio 10 cm (mm) |  |  |  | 1
B-13 | Peak Noise Equivalent count rate (Kcps) |  |  |  | 1
B-14 | Dimensione FOV assiale (cranio-caudale) (≥ 20 cm). |  |  |  | 6
| Sottosistema CT | 10 | T | D | Q | Inserire un parametro unico e la rispettiva unità di misura ove richiesta ovvero inserire il riferimento dei documenti tecnici (scheda tecnica, offerta tecnica, ecc) dove è riscontrabile e descritto il requisito
B-15 | Numero di file di detettori fisicamente presenti (≥ 64). |  |  |  | 6
B-16 | FOV transassiale della CT diagnostica (≥ 50 cm). |  |  |  | 4
| Workstation di acquisizione/elaborazione/ricostruzione delle immagini ("console di comando") | 8 | T | D | Q | Inserire un parametro unico e la rispettiva unità di misura ove richiesta ovvero inserire il riferimento dei documenti tecnici (scheda tecnica, offerta tecnica, ecc) dove è riscontrabile e descritto il requisito
B-17 | Dimensione della diagonale del display dei monitor forniti (> 19"). |  |  |  | 2
B-18 | Algoritmi di ricostruzione delle immagini PET (algoritmo iterativo e TOF; modellizzazione della risposta del rivelatore; modellizzazione del rumore; deep learning) |  | 2
B-19 | Capacità di memoria RAM installata nella workstation (espressa in GB). |  |  |  | 2
B-20 | Capacità di memoria del disco fisso installato nella workstation (espressa in TB). |  |  |  | 2
| Workstation di post-elaborazione e di gestione avanzata delle immagini | 11 | T | D | Q | Inserire un parametro unico e la rispettiva unità di misura ove richiesta ovvero inserire il riferimento dei documenti tecnici (scheda tecnica, offerta tecnica, ecc) dove è riscontrabile e descritto il requisito
B-21 | Dimensione della diagonale del display dei monitor forniti (> 19"). |  |  |  | 1
B-22 | Capacità di memoria RAM installata nella workstation (espressa in GB). |  |  |  | 1
B-23 | Capacità di memoria del disco fisso installato nella workstation (espressa in TB). |  |  |  | 1
B-24 | Software per review di esami PET/CT dotato di triangolazione, misurazione del SUV, possibilità di visualizzare diverse viste contemporaneamente (sagittale, coronale, assiale e MIP) sia in modalità singola che in fusione e con la capacità di visualizzare contemporaneamente almeno due studi PET/CT diversi |  |  | 1
B-25 | Software dedicati all'analisi di immagini neurologiche. |  |  | 1
B-26 | Software per la co-registrazione, fusione e orientamento automatico di immagini provenienti da altre modalità DICOM (es RM e TC eseguite altrove) |  |  | 1
B-27 | Software clinico specifico per applicazioni in campo oncologico di valutazione della risposta alla terapia con impiego di valutazione qualitativa e quantitativa delle immagini con protocollo PERCIST (Positron Emission Response Criteria in Solid Tumors) o equivalente |  |  | 1
B-28 | Software clinico specifico per contornamento di lesioni PET con almeno due algoritmi di segmentazione (ad esempio: soglia fissa di SUV, a soglia percentuale di SUVmax o altro algoritmo che tenga conto del rapporto lesione-fondo) con calcolo di MTV, TLG, SUVmean, SUVmax e SUVpeak (utilizzando anche il SUL) e capacità di esportare i contorni di ogni lesione come struttura DICOM-RT |  |  | 1
B-29 | Software clinico specifico per applicazioni in campo neurologico (orientazione secondo piani a scelta dell'operatore, volume rendering, fusione con immagini RM, quantificazione del metabolismo, dei recettori e della quantità di amiloide cerebrale) |  |  | 1
B-30 | Software clinico specifico per applicazioni in campo cardiaco (orientazione secondo gli assi cardiaci e mappe polari), quantificazione gated e non gated del metabolismo e della perfusione, software CT per calcium score |  |  | 1
B-31 | Software con la possibilità di disegnare sui volumi PET/CT il volume del target ai fini del trattamento radioterapico ed esportazione del volume in DICOM RT |  |  | 1
| Servizio di assistenza tecnica (S.A.T.) Full-Risk nel periodo di garanzia (di almeno 24 mesi) | 10 | T | D | Q | Inserire un parametro unico e la rispettiva unità di misura ove richiesta ovvero inserire il riferimento dei documenti tecnici (scheda tecnica, offerta tecnica, ecc) dove è riscontrabile e descritto il requisito
B-32 | Tempo di presa in carico della richiesta di riparazione su guasto, massimo 2 ore lavorative (espresso in ore lavorative) |  |  |  | 2
B-33 | Tempo di intervento in loco dalla chiamata per guasto, massimo 8 ore lavorative (espresso in ore lavorative) |  |  |  | 3
B-34 | Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dalla chiamata per guasto, massimo 24 ore lavorative (espresso in ore lavorative) |  |  |  | 2
B-35 | Disponibilità nell'arco della settimana alla presa in carico delle richieste di intervento di assistenza tecnica (espresso in numero di ore). Esempio 1 - orario d'ufficio: 8 ore x 5 giorni lavorativi = 40 ore; esempio 2 - disponibilità H24: 24 ore x 7 giorni settimanali = 168 ore. |  |  |  | 3
| Esecuzione lavori di adeguamento locali e installazione diagnostica | 6 | T | D | Q | Inserire un parametro unico e la rispettiva unità di misura ove richiesta ovvero inserire il riferimento dei documenti tecnici (scheda tecnica, offerta tecnica, ecc) dove è riscontrabile e descritto il requisito
B-36 | Cronoprogramma esecuzione lavori adeguamento locali, installazione e collaudo Sistema PET/CT (espresso in giornate lavorative): il più ridotto possibile |  |  |  | 6
|  | TOT. MAX = |  |  | 70